Муниципальное образование – городской округ город Югорск

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение

«Центральная городская больница г. Югорска»

628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Попова, д. 29, а/я 66

Тел./факс (346-75) 2-48-10,  Е-mail: mtsucgb@mail.ru, ucgb@yandex.ru

_____________________________________________________________________________

# Извещение о проведении запроса котировок

«17» октября 2011 г.

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Уважаемые господа!

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска» приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок  на поставку товара для муниципальных нужд города Югорска.

Предмет контракта: поставка  медицинского оборудования.

| № п/п | Код ОКДП | Наименование | Характеристика |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 3311260 | ### Аппарат многофункцио- нальный электротерапевти-ческий «Мустанг-физио-МЭЛТ-2К или эквивалент | Многофункциональный электротерапевтический аппарат 2-канальный - универсальный аппарат-комбайн для низкочастотной электротерапии. Аппарат обеспечивает следующие виды воздействия: - гальванизация и электрофорез; - диадинамические токи; - синусоидальные модулированные токи (СМТ); - интерференционные токи; - электросон; - короткоимпульсная электроанельгезия (ЧЭНС); - флюктуаризация; - электростимуляция не менее 9 форм тока, не менее 6 форм модуляции; аппарат имеет 2 независимых канала; - аппарат обеспечивает максимальную амплитуду тока воздействия 100 мА;- после окончание процедуры снятие тока происходит плавно, что исключает неприятные ощущения у пациента; - к аппарату может быть подключен пульт дистанционного управления, с которого можно регулировать ток, а также прерывать и возобновлять процедуру; - имеется возможность оперативной смены полярности тока; - аппарат стабилизирует ток воздействия, что исключает изменение тока во время процедуры и обеспечивает «мягкое» воздействие на пациента; - аппарат имеет защиту от пропадания напряжения сети; - имеется возможность запоминания параметров наиболее часто используемых режимов для быстрой установки и программирование процедур; - имеется возможность обеспечения любой формы и параметров импульсов тока по заказу. Аппарат комплектуется высококачественными многоразовыми электродами из проводящего материала в соединении с гидрофильными прокладками из искусственной кожи. Аппарат также может использоваться с любыми электродами для электротерапии, разрешенными к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке и имеющими сертификаты соответствия системы ГОСТ Р. Для подсоединения электродов имеются кабели с различными типами контактных соединителей: кнопка; штекер 2 мм; флажок; «крокодил». Аппарат полностью соответствует ГОСТам по электромагнитной совместимости и электробезопасности, имеет регистрационное удостоверение и сертификат соответствия. «Мустанг-Физио-МЭЛТ-2К» представляет собой современный, удобный в работе и простой в управлении аппарат, который обеспечивает воздействие практически всеми видами низкочастотных импульсных токов. Технические характеристики электротерапевтического аппарата «Мустанг-физио-МЭЛТ-2К»: аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 и технических условий ТУ 9444-006-29230815-2 |  | штук | 2 |
|  |  |  | Количество независимых каналов | 2 |  |  |
|  |  |  | Виды токов: |  |  |  |
|  |  |  | - постоянный; синусоидальный; импульсный; флюктуирующий |  |  |  |
|  |  |  | Виды импульсов тока: |  |  |  |
|  |  |  | - прямоугольные моно- и биполярные; - прямоугольные биполярные несимметричные; - треугольные моно- и биполярные; - экспоненциальные моно- и биполярные; - трапециевидные моно- и биполярные; - двойные треугольные моно- и биполярные; - нейроподобные; - полусинусоидальные с экспоненциальным задним фронтом |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная амплитуда тока на нагрузке 500 Ом: |  |  |  |
|  |  |  | - для постоянного тока | 80 мА |  |  |
|  |  |  | - для импульсов тока длительностью > 60 мс | 80 мА |  |  |
|  |  |  | - для импульсов тока длительностью < 60 мс | 100 мА |  |  |
|  |  |  | - для синусоидального тока | 100 мА |  |  |
|  |  |  | - для флюктуирующего тока | 100 мА |  |  |
|  |  |  | Возможность регулировки тока с помощью пульта дистанционного управления (при наличии) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Частота следования импульсов, Гц: |  |  |  |
|  |  |  | - прямоугольных | 0,1  5000 |  |  |
|  |  |  | - треугольных, экспоненциальных, трапециевидных | 0,1  5000 |  |  |
|  |  |  | - двойных треугольных | 1,0  200 |  |  |
|  |  |  | -нейроподобных | 10  500 |  |  |
|  |  |  | -полусинусоидальных с экспоненциальным задним фронтом | 50; 100 |  |  |
|  |  |  | Частота синусоидального тока | 2000  10000 |  |  |
|  |  |  | Длительность импульсов, мс: |  |  |  |
|  |  |  | - прямоугольных | 0,02-500 |  |  |
|  |  |  | - прямоугольных биполярных несимметричных | 0,06  500 |  |  |
|  |  |  | - треугольных, экспоненциальных, трапециевидных | 0,04  500 |  |  |
|  |  |  | - двойных треугольных | 0,04  0,5 |  |  |
|  |  |  | - нейроподобных | 0,1  2 |  |  |
|  |  |  | - полусинусоидальных с экспоненциальных задним фронтом | Не менее 14 |  |  |
|  |  |  | Верхняя граница частоты флюктуирущего тока, Гц | Не более 3000 |  |  |
|  |  |  | Форма модулирующих сигналов в режиме «посылка-пауза»: |  |  |  |
|  |  |  | - прямоугольная; треугольная; трапециевидная; синусоидальная |  |  |  |
|  |  |  | Длительность модулирующего сигнала в режиме «посылка-пауза», с: | 0,01-60 |  |  |
|  |  |  | Длительность пауз между посылками импульсов,с: | 0,01-60 |  |  |
|  |  |  | Частота модуляции сигналом синусоидальной формы, Гц | 10 -200 |  |  |
|  |  |  | Коэффициент модуляции сигналом синусоидальной формы, % | 10-150 |  |  |
|  |  |  | Диапазон частот интерференционного тока, Гц | 1-200 |  |  |
|  |  |  | Продолжительность процедуры, мин | 1-90 |  |  |
|  |  |  | Плавное снятие тока после окончания процедуры | Наличие |  |  |
|  |  |  | Защита пациента от пропадания напряжения сети | Наличие |  |  |
|  |  |  | Возможность запоминания текущего режима | Наличие |  |  |
|  |  |  | Возможность программирования и запоминания процедур | Наличие |  |  |
|  |  |  | Электропитание: |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В | Не более 220 |  |  |
|  |  |  | Частота, Гц | Не менее 50 |  |  |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность, ВА | Не более 28 |  |  |
|  |  |  | Время установления рабочего режима, с | Не более 10 |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, Со | +10….+35 |  |  |

Максимальная  цена контракта: 116 667 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей) 00 копеек.

В цену товара включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений  фирм потенциальных участников размещения заказа, путем мониторирования цен. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками.

Приложение обоснования расчета начальной максимальной цены контракта отдельным файлом.

Источник финансирования: средства бюджета   города Югорска на 2011 год.

Место доставки поставляемых  товаров:  628260,  склад  МУ «Центральная городская больница г. Югорска», ул. Попова 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

Срок и условия оплаты товара: безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания  товарной накладной, по факту поставки товара.

Сроки поставки товара:  разовая поставка в течение 20 дней со дня заключения контракта.

Гарантийный срок поставщика: 12 месяцев со дня подписания  акта ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок производителя: 12 месяцев от даты выпуска.

В случае Вашего согласия принять участие в  поставке товара, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, администрация города Югорска, управление  экономической политики, ул. 40 лет Победы 11, кабинет 310, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская  область.

E-mail: omz@ugorsk.ru

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени « 26 »  октября 2011 г. до 13.00 часов по местному времени « 7 » ноября 2011 г.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку.

Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается.

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронно-цифровой подписью соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направленные заказчиком запрос котировок и представление участником котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактное лицо заказчика: Трофимова Наталия Николаевна – старшая медсестра медикаментозного кабинета МУ « Центральная городская больница г Югорска», телефон 8 (34675) 6-78-81.

Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Кажуро Ольга Владимировна  – начальник  отдела материально-технического снабжения, МУ «Центральная городская больница города  Югорска»  тел.8(34675) 6-79-98, т/ф. 6-78-81,

Главный врач

МУ «Центральная

городская больница  города Югорска» __________________________ В.А.Каданцев

М.П.

Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от «    » октября  2011 года, номер извещения на официальном сайте: _________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   осуществить  поставку товаров в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- КПП (для юридического лица)_______________________

- банковские реквизиты:___________________________

-  номер контактного телефона: __________________

Мы предлагаем осуществить  поставку медицинского оборудования в следующем объеме и  на следующих условиях:

| № | Код ОКДП | Наименование | Характеристика | ед.измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена контракта |  |  |  |  |  |  |  |

В цену товара включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                  подпись                       Фамилия, Имя, Отчество

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании  доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА

на поставку медицинского оборудования

г.  Югорск.                                                                                               "___" __________2011  г.

Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница г. Югорска»,  именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице главного врача Каданцева Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с  одной   стороны,   и _______________________________________, именуемое в дальнейшем  "Поставщик", в лице _________________________________________,  действующей (его) на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о  нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Данный контракт заключается по результатам  рассмотрения и оценки котировочных заявок (Протокол № ___ от _____________ 2011 г.)

  - Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика  ________________________ (далее товар) на общую сумму поставки: ______________ руб. (________________________ _________________),  а Заказчик принять и оплатить товар.

  - На момент передачи Заказчику согласованной партии товара, она должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенной или арестованной, не являться предметом исков третьих лиц.

  - Товар  считается  поставленным со дня подписания товарной накладной, при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

- КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена  оставляемого товара указываются в спецификации (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.

2.2. Гарантийный срок поставщика: 12 месяцев со дня подписания  акта ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок производителя: 12 месяцев от даты выпуска.

2.3. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока службы установленного производителем при полном соблюдении Заказчиком условий хранения и использования товара.

2.4. Товар должен быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Упаковка, поставляемого товара должна соответствовать ГОСТу, ТУ и другим требованиям, предъявляемым к качеству данного товара, при условии бережного обращения с грузом, сохранности товара.

2.5. При поставке товара поставщик должен предоставить:  копию  сертификата соответствия, регистрационное удостоверение, руководство по эксплуатации на русском языке.

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад, МУ «Центральная городская больница г. Югорска», ул. Попова 29,  г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

  - Поставка – разовая, в течение 20  дней  со дня заключения контракта.

3.3. Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

  - Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

  - Товар должен сопровождаться сопроводительными документами, подтверждающих соответствие поставленного товара установленным требованиям Заказчика, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого товара, а также товар должен быть поставлен с правильно оформленными Поставщиком товарно - сопроводительными документами. Эти документы должны быть заверены подписью и печатью Поставщика с указанием его адреса и телефона.

  - В случае отказа Заказчика от поставленного Поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных п. 3.5, разделом 3 настоящего контракта, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет Поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, Поставщик обязан вывезти товар или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока Заказчик вправе самостоятельно распорядиться товаром, погасив из вырученных денег свои расходы на хранение и отправку, а остальную часть передать Поставщику.

  - Товар считается поставленным со дня подписания акта приемки товара, при этом право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику.

  - Фактом, подтверждающим принятие товара Заказчиком, являются: - оформленные надлежащим образом сопроводительные документы на товар (скрепленные печатью и подписанные товарная накладная и акт приемки-передачи Получателем, с указанием расшифровки подписи, должности Получателя, а также с указанием даты получения товара). Товар должен сопровождаться сертификатами, товарными накладными, счетами-фактурами.

  - Заказчик в течение 20 дней производит приемку товара по количеству и целостности упаковки  сличает данные, выявленные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах. Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6.

  - Все отступления по количеству,  качеству и ассортименту  поставленного товара должны быть зафиксированы и точно отражены  в акте, составленным Заказчиком и с представителем Поставщика или с 3-м лицом. Акт незамедлительно должен быть передан Поставщику по факсу, оригинал должен быть направлен по почте.

  - Претензии по качеству товара могут быть заявлены Заказчиком в пределах срока службы товара. Поставщик в течение 10 дней с момента получения претензии обязан дать ответ в письменной форме факсимильной связью, оригинал высылается почтой.

  - В случае несоответствия количества вложений индивидуальных упаковок в одном грузовом месте, а также в случаях не соответствия ассортименту товара, Заказчик  не позднее 20 календарных дней обязан заявить претензию.

- ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Доставка товара по настоящему контракту осуществляется транспортом   Поставщика.

4.2. Поставщик согласовывает с Заказчиком вид транспорта учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику доставки и хранения для данного вида товара.

4.3.В случае отгрузки поставщиком товара с нарушением требований п. 4.1. разница в   тарифе относится на Поставщика.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена на товар зафиксирована в спецификации, протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок.

5.2.Цена контракта может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренным  настоящим контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего контракта.

5.3. Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания  товарной накладной, по факту поставки товара.

5.4. В цену товара  включены расходы на доставку товара Заказчику, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

5.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика для их перечисления на счет Поставщика.

5.6. Оплата по контракту осуществляется из средств бюджета   города Югорска на 2011 год.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. Положение настоящей статьи контракта применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

  - В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, поставщик вправе потребовать с Заказчика пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, от суммы контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик освобождается от уплаты  такой пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе проверки товара, Заказчик имеет право отказаться от приема товара, наступают последствия, предусмотренные п. 3.5 контракта.

  - Поставщик по требованию Заказчика в течение 10 дней со дня предъявления претензии о замене товара обязан безвозмездно заменить некачественный товар на новый, обеспечив доставку за свой счет.

  - В случае поставки товара ненадлежащего качества, которое было обнаружено после приемки товара, Заказчик имеет право требовать возврата их стоимости, а также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки товара ненадлежащего качества.

  - Поставщик несет ответственность за качество поставленного товара независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

  - Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

  - В случае отсутствия сопровождающих документов к товару, применяются действия, предусмотренные п.п. 6.3. настоящего муниципального контракта. Поставщик считается не исполнившим свои обязательства по данному контракту.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2.При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА ВО ВРЕМЕНИ

8.1.Настоящий контракт, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий контракт действует до исполнения сторонами обязательств по контракту, но не позднее определенного настоящим контрактом  срока поставки, приемки товара и оплаты товара.

8.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч. 8 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом контракта и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям контракта, теряют свою юридическую силу.

9.3.Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4.Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего контракта, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на  товар в момент случайной его гибели или случайного повреждения.

9.5.В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему контракту переходят к его правопреемнику.

9.6. Поставщик, не выславший в адрес Заказчика подписанные экземпляры муниципального контракта в установленный Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», срок указанный в извещении запроса котировок, признается уклоняющимся от заключения муниципального контракта.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

  - В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК : МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,ХМАО, г. Югорск, ул. Попова 29 т/факс: 8 (34675) 24810 секретарь т/факс: 8 (34675) 67881 юрисконсульт УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ г.Югорска», 011010000) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40204810100000000035 ОГРН 1028601844589 Б И К 047162000 БАНК РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 91514 _____________________ В. А. Каданцев М.П. | ПОСТАВЩИК: _______________________ ________________ М.П. |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный  врач

МУ «Центральная городская больница г. Югорска»                                         В.А.Каданцев

Юрисконсульт отдела

материально-технического снабжения                                                         С.И. Чернышева

Заместитель руководителя

по экономическим вопросам                                                                                  О.А. Кадочникова

Приложение №1

к контракту на поставку

____________________________

__№     от   «    »          2011 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Код ОКДП | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена контракта: |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК : МУ «Центральная городская больница г. Югорска» ________________________ В. А. Каданцев МП | ПОСТАВЩИК: ______________________ М.П. |
| --- | --- |