## Лист1
Обоснование расчета начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования из средств приносящей доход деятельности на 4 квартал 2012 года для нужд МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»
|  | Способ размещения заказа | Открытый аукцион в электронной форме
Категории | Цены/поставщики |  |  | Средняя цена | Начальная цена
| 1 | 2 | 3
Наименование | Автоматический гематологический анализатор Sysmex КХ 21. Производство Япония. |  |  | Х | Х
Характеристика | Кол-во измеряемых параметров в режиме цельной крови не менее 19 параметров, 3 гистограммы. Кол-во измеряемых параметров в режиме капиллярной крови не менее 8 параметров, 2 гистограммы. Дифференцировка лейкоцитов лимфоциты, нейтрофилы, средние клетки (моноциты, эозинофилы и базофилы) Измеряемые параметры, не менее: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, PCT, PDW-SD, RDW-CV, лимфоциты, моноциты, смешанная фракция (моноциты, эозинофилы и базофилы) (процентное содержание и абсолютные значения), % крупных тромбоцитов – P-LCR %. Принцип определения гемоглобина.Специфическое связывание гемоглобина с лаурилтриметил сульфатом аммония (не чувствительный к липемии и лейко-цитозу, безопасный для персонала и окружающей среды). Объем образца,не более: 50 мкл в режиме цельной крови, 20 мкл в капиллярном режиме.Производительность, не менее 60 тестов в час. Принципы измерения: Кондуктометрия и фотометрический безцианидовый метод. Метод определения гематокрита. Кумулятивный метод детекции высоты импульса. Источник света для гемоглобина. Долговечный полупроводниковый источник света.Включение: Автоматическое самотестирование, промывка, готовность к работе не более чем через 2.5 мин после включения. Возможность электронного запуска.
Характеристика | Наличие-Реагенты: Используется только 2 раствора: промывочный и лизирующий, не содержащие цианида и формальдегида. Погрешность измерения: - WBC - не более 3,0%, - RBC - не более 2,0%, - HGB - не более 1,5%, - PTL - не более 5,0%.Принцип измерения гематокрита. Прямой (прямое измерение по накоплению объема эритроцитарного столба). Потребление реагентов (мл). Измерение пробы: Дилюент – не более 34 мл;Лизирующий – не более 1 мл;Промывающий – не используется.Удобство и комфорт: Применен бесшумный встроенный компрессор, имеющий осушающую схему. Режим "sleep mode" автоматически выключает систему если в течении 15 минут не производится никаких действий.Программа контроля качества:Встроенная программа контроля качества на два метода имеет память на 6 файлов по 60 измерений. Результаты контроля можно просматривать ввиде графиков по 8 параметрам. Имеется поддержка международной системы контроля качества. Процессор: 7 программ: контроль качества, автопромывка, распечатка данных, капиллярный режим, калибровка, дренаж пробы, установка данных.Дисплей: Жидкокристаллический графический дисплей (115х86 мм) позволяет просматривать результаты анализов и гистограммы, состояние анализатора и сообщения о неисправностях и ошибках.Объем памяти, не менее: 300 исследований. Принтер: Встроенный
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 829499 | 829500 | 829500 | 829499.6667 | 829499.6667
Итого | 829499 | 829500 | 829500 | 829499.6667 | 829499.6667
ИТОГО | 829499 | 829500 | 829500 | 829499.6667 | 829499.6667
Начальная (максимальная) цена: 829 499 (Восемьсот двадцать девять тысяч четыреста девяноста девять рублей) 00 коп.
В цену товара включены расходы: необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включая НДС, погрузку, доставку, разгрузку, монтаж, обучение персонала на месте. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным.
Номер п/п | Наименование источника | Дата, номер коммерческого предложения | Адрес |  | Телефон
1 | НПЦ"Полимедсервис" | Вх.№593 от 24.09.2012г. | 620109,г.Екатеринбург,ул.Авиационная 57 |  | 8(343)263-61-60
2 | ООО"Меданко" | Вх.№594 от 18.09.2012 г. | 121099,г.Москва,Смоленская площадь,д.3,оф.17. |  | 8(495)514-55-22
3 | ООО"РошДиагностикаРус" | Вх.№595 от 18.09.2012 г.
Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения средней цены гражданско-правового договора.
Срок действия цен до 31.12.2012 года
И.о. главного врача ________________ В.В. Быков
Начальник ОМТС _________________ Р.Ш.Смаилов
Дата составления сводной таблицы 28 августа 2012 года
Исполнитель: экономист отдела материально-технического снабжения
Шакирова Гузель Альфировна
тел/факс. 8(34675) 6-79-98
e-mail: mtsucgb@mail.ru