Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

06 октября  2010 г.  			                                                                           № 277

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1.Бодак М.И. – первый заместитель главы города;

Члены  комиссии:

2. Градович В.В.  – заместитель  председателя  Думы города Югорска;

3. Бандурин В.К. – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

4.Голин С.Д. - директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

5. Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

6. Долгодворова Т.И.- заместитель главы города;

7. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

8.Ермаков А.Ю.-  начальник юридического управления;

9.Захарова Н.Б.- начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 9 членов комиссии, что составляет 90 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Чулошникова Людмила Павловна, начальник отдела материально-технического снабжения  МУ «Центральная городская больница г.Югорска».  1.Наименование предмета запроса котировок: поставка бокса абактериальной воздушной среды для нужд отделения переливания крови (запрос котировок у субъектов малого предпринимательства от 10.09.2010 № Б/27).

- 2. Муниципальный заказчик: МУ «Центральная городская больница г. Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова 29, г. Югорск, Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном  сайте Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в сети Интернет  (www.ozhmao.ru) «17» сентября 2010 года.

4.Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем товара – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2 Место доставки поставляемых товаров: 628260,  склад,  МУ «Центральная городская больница г. Югорска», ул. Попова 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область.

4.3 Максимальная цена муниципального контракта: 269 800 рублей.

4.4 Источник финансирования: средства бюджета  на 2010 год города Югорска.

4.5 В цену товара включены расходы на транспортировку товара заказчику, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

4.6 Срок и условия оплаты товара: по факту поставки безналичным перечислением  в течение  10 банковских дней.

4.7 Сроки поставки товара:   разовая поставка в течение 30 дней с момента заключения контракта.

4.8 Остаточный срок годности товара:  не менее 95 % от даты выпуска.

5.До окончания указанного в запросе котировок срока подачи котировочных заявок («05» октября 2010 г. 10 часов 00 минут) были поданы 5 (пять) котировочных заявок, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СайбирияЛаб» | 628407, ул.Индустриальная, д.20/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 27.09.2010 14 часов 00 мин. |
| 2 | ООО «МК «УралОптима» | 620075, ул.Карла Либкнехта, д.40, г.Екатеринбург | 30.09.2010 11 часов 00 мин. |
| 3 | ООО «Воздушные фильтры Урал» | 620057, ул. Совхозная, д20, г. Екатеринбург | 04.10.2010 11 часов 30 минут |
| 4 | ООО «РеМи» | 603001, Нижеволжская набережная, д.9, оф.304, г. Нижний Новгород | 04.10.2010 16 часов 35 минут |
| 5 | ООО «Кодвис» | 625039, ул. 50 лет Октября, д.51/1а, г. Тюмень, Тюменская область | 05.10.2010 09 часов 08 минут |

6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

6.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кодвис» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: заявка не соответствует по характеристикам: - габаритные размеры бокса; -габаритные размеры рабочей камеры; - габаритные размеры бокса с подставкой |

6.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 158 049 (сто пятьдесят восемь тысяч сорок девять) рублей 00 копеек.

6.3. Признать победителями  в проведении запроса котировок:

| № п/п | Наименование | Победитель в проведении запроса котировок | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника | ООО «РеМи» | ООО «МК «УралОптима» |
| 2. | Цена муниципального контракта, руб. | 158 049 | 195 000 |
| 3. | Условия контракта | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «06» октября 2010г. №277 | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «06» октября 2010г. №277 |

Председатель комиссии:                                                                                                  М.И. Бодак

Члены  комиссии

__________________В.В.Градович                                                                                                ___________________В.К.Бандурин                                                                                                                                     _____________________ С.Д. Голин

__________________Н.А. Морозова

_______________Т.И.Долгодворова

__________________Н.А. Тельнова

__________________А.Ю. Ермаков

___________________ Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                                ____________________ Л.П. Чулошникова

Секретарь Н.Б. Захарова

Приложение 1

к протоколу

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «06» октября  2010  №   277

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

поставка бокса абактериальной воздушной среды для нужд отделения переливания крови

(запрос котировок среди субъектов малого предпринимательства  №  Б/27 от 10 сентября 2010 г)

Заказчик: МУ «Центральная городская больница г.Югорска»

| № п/п | Наименование | Характеристика |  |  | Ед. .изм. | Кол-во | ООО «СайбирияЛаб», г. Сургут |  |  | ООО «МК «УралОптима», г. Екатеринбург |  |  | ООО «Воздушные фильтры Урал», г. Екатеринбург |  | ООО «РеМи», г. Нижний Новгород |  |  | ООО «Кодвис», г. Тюмень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | наименование | - Цена, руб | - Сумма, руб | наименование | - Цена, руб | - Сумма, руб | - Цена, руб | - Сумма, руб | наименование | - Цена, руб | - Сумма, руб | наименование | - Цена, руб | - Сумма, руб |
| 1 | Бокс абактериальной воздушной среды (ламинарный бокс) | Бокс абактериальной воздушной среды, класс биологической безопасности II (тип А). Для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно- капельным путем. Ламинарный бокс применяется для оснащения отдельных рабочих мест в медицинских, фармацевтических и других учреждениях с высокими требованиями к чистоте воздуха (вирусологические и бактериологические лаборатории, работающие с микроорганизмами III- IV групп патогенности согласно СП 1.3.2320-08, производства готовых стерильных лекарственных средств). Вертикальный нисходящий однонаправленный поток воздуха. Отсутствие риска контаминации из пленума. |  |  | штук | 1 | БАВп-01-«Ламинар-с»-1,2 | 197000 | 197000 | БАВп-01-«Ламинар-с»-1,2 | 195000 | 195000 | 203700 | 203700 | БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2 | 158049 | 158049 | Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001 АМС(вариант СЛШ 1,2 АМ), с подставкой на колесах и опорах высотой 740 мм. воздуха | 195000 | 195000 |
|  |  | Базовая комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наклонная лицевая поверхность бокса, 2 розетки в рабочей камере бокса, выдвижной блок УФО рабочей камеры, подсветка рабочей камеры, плоская 5 – ти секционная съемная столешница из нержавеющей стали, закаленное фронтальное (поднимающееся) и боковые стекла. Подставка рамочная со стационарными и роликовыми опорами. Шильд-панель с жидкокристаллическим экраном, индицирующим включение систем изделия, таймер работы УФО рабочей камеры, счетчик наработки УФО, часы, технологический таймер, система автоматического поддержания потока воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Габаритные размеры бокса – 1200х767х1495; Габаритные размеры рабочей камеры – 1130х615х670; Габаритные размеры бокса с подставкой – 1200х767х2050 |  |  |
|  |  | Технические характеристики ламинарного бокса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры бокса | Ширина не более 1170 мм Глубина не более 740 мм Высота не более 1275 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры рабочей камеры | Ширина не более 1105 мм Глубина не более 610 мм Высота не более 670 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры бокса с подставкой | Ширина не более 1170 мм Глубина не более 755 мм Высота не более 1935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество фильтров для удаления воздуха из бокса | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество фильтров на входе в рабочую камеру | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень рециркуляции воздуха в боксе | 70 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере | 0,25-0,45 м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетная скорость воздушного потока в окне оператора | 0,4 м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | 210 Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бокс соответствует требованиям класса чистоты воздуха в рабочей камере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ГОСТ Р 52249-2009 |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ГОСТ ИСО 14644-1-2002 |  | 5ИСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс биологической защиты (согласно классификации ВОЗ) |  | II А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бактерицидная лампа мощностью |  | 30 Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лампа освещения рабочей камеры мощностью |  | 39 Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Суммарная максимально допустимая нагрузка на блоки розеток |  | 800 Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень звуковой мощности |  | Не более 55-57 дБа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером не более 0,3 мкм |  | 99,9995 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс установленных НЕРА – фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2009 |  | Н 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса бокса (нетто) |  | Не более 185 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса подставки (нетто) |  | Не более 22 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Освещение рабочей поверхности |  | Не менее 1000 Лк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время непрерывной работы бокса в любом режиме |  | Не ограничено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего сумма муниципального контракта, руб. |  |  |  | Максимальная цена муниципального контракта: 269 800,00 |  |  | 197 000,00 |  |  | 195 000,00 |  |  | 203700,00 |  | 158049,00 |  |  | 195000,00 |  |  |
| Сроки и условия поставки товара |  |  |  | разовая поставка в течение 30 дней с момента заключения контракта |  |  | согласны |  |  | согласны |  |  | согласны |  | согласны |  |  | согласны |  |  |
| Срок и условия оплаты товара: |  |  |  | по факту поставки безналичным перечислением в течение 10 банковских дней. |  |  | согласны |  |  | согласны |  |  | согласны |  | согласны |  |  | согласны |  |  |
| Срок годности поставляемого товара: |  |  |  | не менее 95% от даты выпуска |  |  | согласны |  |  | согласны |  |  | согласны |  | согласны |  |  | согласны |  |  |
| Требования к участнику размещения заказа |  |  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике |  |  | Отсутствует |  |  | Отсутствует |  |  | Отсутствует |  | Отсутствует |  |  | Отсутствует |  |  |
|  |  |  |  | Соответствие участника размещения заказа требованиям предъявленным к субъектам малого предпринимательства |  |  | Соответствует |  |  | Соответствует |  |  | Соответствует |  | Соответствует |  |  | Соответствует |  |  |