## Лист1
Часть VI.Обоснование расчета начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на поставку оборудования из средств приносящей доход деятельности и Фонда Социального Страхования на 2013 года для МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»
|  | Способ размещения заказа | Открытый аукцион в электронной форме
Категории | Цены/поставщики |  |  | Средняя цена | Начальная цена
| 1 | 2 | 3
Наименование | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-«ФОТЕК» по ТУ 9444-012-41747567-2005 в следующем исполнении: ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК». Набор для амбулаторной гинекологии базовый. Россия. |  |  | Х | Х
Характеристика | Функиональное назначение оборудования Аппарат должен позволять производить: * рассечение без коагуляции, рассечение с тонким и толстым слоем коагуляции, выпаривание (вапоризацию) биологических тканей; * контактную и бесконтактную коагуляцию тканей в монополярном режиме с целью остановки кровотечений из раневых поверхностей, деструкцию нежизнеспособных тканей и патологических образований; * контактную коагуляцию в биполярном режиме с целью остановки кровотечения, в том числе биполярную коагуляцию с автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции. Параметры электропитания: - Напряжение сети 220 В ± 10%; - Ток, частота переменный, 50Гц ; Номинальная выходная мощность аппарата, 90 Вт; Класс потенциального риска в соответствии с классификацией ГОСТ Р 51609 2б; Вес блока управления, 4,5 кг
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 230000 | 220000 | 240000 | 230000 | 230000
Итого | 230000 | 220000 | 240000 | 230000 | 230000
Наименование | Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов серии Barkey модель Warming Center, производитель Barkey GmbH & Co. KG, Германия |  |  | Х | Х
Характеристика | Обеспечение подогрева и хранения в теплом виде растворов для инфузионной терапии, инструментов, хирургического и детского белья - «Сухой» нагрев посредством циркуляции воздуха через нагретый воздуховод при помощи вентилятора из верхней части терморегулируемой зоны аппарата в нижнюю - Равномерный нагрев содержимого в терморегулируемой зоне за счет проникновения нагретого воздуха через отверстия в днище аппарата; Тип работы -Непрерывный;Управление аппаратом: Электронное; Индикаторы работы аппарата - Рабочее состояние; - Температура ; - Нагрев аппарата;- Неисправность; Шкала индикации текущей температуры;Яркая, светящаяся, хорошо читаемая;Установка температуры нагрева, По умолчанию 39° С ±0.2° С; Сигналы тревоги по способу подачи - Визуальные; - Звуковые;Сигналы тревоги по рабочим параметрам;-Электронная защита по перегреву +45° С;Механическая защита по перегреву +50° С;Выдвинут один ящик в течение 2 минут; Материал изготовления: многослойные панели с покрытием ламинированным пластиком;Конструкция :ящик металлический с перфорированным дном и автоматической защелкой-2;- 4 колеса, 2 – с тормозными колодками;Специальная ручка для транспортировки;Габаритные размеры аппарата, мм, 350х702х789;Габаритные размеры ящика, мм, 230х415х285; Загрузка 1 ящика, кг -25; Вес аппарата, кг- 45; Напряжение и частота питания - 230 В 50 Гц; Потребляемая мощность, макс. - 400 Ватт; Тип защиты от поражения электрическим током -I;Степень защиты от поражения электрическим током -B.
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 390000 | 400000 | 380000 | 390000 | 390000
Итого | 390000 | 400000 | 380000 | 390000 | 390000
Наименование | Система холтеровского мониторирования ClickHolter Walk400 (Италия) |  |  | Х | Х
Характеристика | Носимый рекордер для записи ЭКГ по 12-ти каналам; непрерывная запись 12-канальной ЭКГ в течение 48 часов без компрессии сигнала, геометрическая и морфологическая детекция; распознавание сигнала кардиостимулятора, запись импульсов; ардиостимулятора на специально выделенный высокочастотный канал; Маркировка событий голосовой командой и кнопкой; Цветной дисплей размер 46 х 35мм для воспроизведения 6-ти каналов ЭКГ, контроля качества контакта электродов и просмотра сообщений размер 46 х 35мм для воспроизведения 6-ти каналов ЭКГ, контроля качества контакта электродов и просмотра сообщений; соединение с ПК через USB интерфейс и Bluetooth; Электропитание батарея 1.5 В типа АА; 10-жильный кабель пациента ; размеры 96х65х20 мм; вес (с батареями) 105 г с батареей; разрешение сигнал 15 бит, 5 микроВ/бит LSB; твердотельная память, отсутствие съемных и механических элементов; объем памяти 1Гбайт; обработка данных, частота дискретизации 250 – 500 – 1000 Гц; энергонезависимое хранение данных ; подходит для исследования детей весом до 10 кг; возможность программирования режима записи при помощи ПК; Встроенное голосовое записывающее устройство (диктофон); Автоматическое непрерывное определение положения пациента (акселерометрия с просмотром событий в специальном окне); Управление одной многофункциональной клавишей (5-ти позиционный «джойстик»)
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 490000 | 500000 | 480000 | 490000 | 490000
Итого | 490000 | 500000 | 480000 | 490000 | 490000
Наименование | Аппарат рентгеновский цифровой панорамный ORTHOPHOS XG3. "SIRONA Dental Systems" Германия. |  |  | Х | Х
Характеристика | Номинальное напряжение 200 - 240 VAC; Допустимые колебания ± 10 %; Допустимое падение под нагрузкой 10 %; Номинальный ток: 12A; Номинальная мощность 2 кВ при 90 кВ / 12 мА при любом времени излучения; Номинальная частота Д50/60 Гц; Номинальное внутреннее сопротивление макс. 0,8 Ом; Предохранитель домовой проводки 25 A, инерционный, (16 A, при единичном подключении); Потребляемая мощность 2 кВА Выходная мощность излучателя 90 кВ/12 мА = 1080 Вт при любом времени излучения Напряжение на трубке: 60 - 90 кВ (при 90 кВ макс. 12 мА); Ток на трубке: 3 – 16 мA (при 16 мА макс. 66 кВ). Максимальный диапазон регулировки: 60 кВ / 3 мA до 90 кВ / 12 мA. Форма кривой высокого напряжения Высокая частота, многоимпульсное . Остаточная пульсация ≤ 4 кВ; Масштаб создания изображений: При P1, средней дуге нижней челюсти (центр слоя) прибл. 1:1,19, т. е. изображение увеличено по сравнению с действительными размерами в среднем на 19 %. Общая фильтрация в рентгеновском излучателе > 2,5 Al/90 IEC 522 197. Размер фокального пятна согласно IEC 336, измеренный в центральном луче 0.5мм. Длительность блокировки съемки (фазы охлаждения) зависит от установленной ступени кВ/мА и действительной длительности излучения. В зависимости от нагрузки на трубку, автоматически устанавливается время паузы : от 8 сек до 300 сек. Компенсация тени позвоночника при съемке фронтальных зубов путем повышения кВ на рентгеновской трубке: Да. Электронная фиксация головы пациента при помощи лобной и височной опор и накусочной пластины :Да. Позиционирование пациента с помощью лазерных световых пучков: Да. Наличие сетевого адаптера в самом аппарате:Да. Аппарат класса защиты I. Степень защиты от поражения электрическим током :Тип аппарата B. Степень защиты от попадания воды: Обычный аппарат (без защиты от попадания воды). Режим работы: Длительный режим. Длительная мощность :100Вт. Параметры рентгенографии для определения паразитного излучения 1,1мA / 90кВ. Материал анода Вольфрам. Температура транспортировки и хранении -10°C - +70°C (14°F - 158°F). Влажность воздуха 10 % - 95 %. Допустимая рабочая температура: Согласно IEC 601-1 +10 °C - +40 °C (50 °F – 104 °F)
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 1400000 | 1400000 | 1405000 | 1401666.6667 | 1401666.6667
Итого | 1400000 | 1400000 | 1405000 | 1401666.6667 | 1401666.6667
Наименование | Горячевоздушный стерилизатор STERICELL |  |  | Х | Х
Характеристика | Микропроцессорное управление; Размер камеры (ВхГхШ): 350х390x400 мм; Габариты (ВхГхШ): 680х640x620 мм; Объём камеры: 55 литров; Материал камеры: нержавеющая сталь AISI 304; Вес: 55 кг; Диапазон температур: от 100С выше температуры окружающей среды до 2500С; Макс. отклонения температуры согласно DIN 12880; в пространстве - 6 оС во времени - 4 оС; Максимальное отклонение действительной температуры от заданной до 180 оС - -1/+5 оС; Время разогрева до температуры 250 оС при закрытом клапане и напряжении 230В - 49 минут; Тепло, излучаемое в окружающую среду при 250 оС - 590 Вт Кратность воздухообмена при 150 оС - 45 в час; Макс. потр. мощность : 1,3 кВт Питающее напряжение: 230 В, 50 Гц, ток 5,6 А; Принудительная циркуляция воздуха в камере; Три предварительно установленные программы стерилизации (возможность пользовательской модификации полномочным лицом); Блокирование установленных программ; Функция включения программы с задержкой; Время подогрева - регулируемое время выравнивания температуры партии загрузки; Звуковая и визуальная сигнализация Цифровой защитный термостат; Ручное управление впускной и выпускной заслонками Интерфейс RS 232 для присоединения принтера или персонального компьютера Стандартная комплектация: 2 сетчатые полки (максимум 4)
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 90000 | 80000 | 95000 | 88333.3333 | 88333.3333
Итого | 90000 | 80000 | 95000 | 88333.3333 | 88333.3333
ИТОГО | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Начальная (максимальная) цена: 2 600 000 ( Два миллиона шестьсот тысяч ) 00 коп.
Из средств ПДД - 2 121 667,00 коп.; из средств ФСС - 478 333,00 коп.
В цену договора включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включая НДС, доставку, монтаж, пуско-наладку, обучение персонала на месте. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным.
Номер п/п | Наименование источника | Дата, номер коммерческого предложения | Адрес |  | Телефон
1 | ООО"Медирон" | Вх.№789 от 18.02.2013г. | 620039 г. Екатеринбург, ул. ХХII Партсъезда 15 |  | 8(343)330-77-10
2 | ООО"Квазар" | Вх.№790 от 18.02.2013г. | 620086 г. Екатеринбург, ул. Радищева, 60А, офис № 204 |  | 8(343) 23-57-999
3 | ООО"Уральская Ватная Компания" | Вх.№791 от 19.02.2013г.. | 624001,Свердловская обл.г.Арамиль,25 км.Челябинского тракта. |  | 8(3513)230-62-74
Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения средней цены гражданско-правового договора.
Срок действия цен до 31.12.2013 года
Главный врач ________________ В.В.Быков
Начальник ОМТС _________________ Р.Ш.Смаилов
Дата составления сводной таблицы 19 февраля 2013 года.
Исполнитель: экономист отдела материально-технического снабжения
Шакирова Гузель Альфировна
тел/факс. 8(34675) 6-79-98
e-mail: mtsucgb@mail.ru